河北工业大学化工学院科研专用设备采购项目

招标文件

项目编号：TJBD-2021-A-188

采购代理机构：天津滨德招标代理有限公司

目   录

第一部分 投标邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分 招标项目要求	5

一、项目内容	5

二、技术要求	5

三、商务要求	5

四、招投标程序	9

五、评标方法及中标候选供应商的产生办法	10

六、其他注意事项	14

七、项目需求书	15

第三部分 投标须知	55

A  说明	55

B  招标文件说明	60

C  投标文件的编写	61

D  投标文件的递交	65

E  开标程序及评标方法	66

F  授予合同	71

第四部分 合同一般条款	73

第五部分 附件—投标文件格式	78

# 第一部分 投标邀请函

项目概况

河北工业大学化工学院科研专用设备采购项目招标项目的潜在投标人应在天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层财务室）获取招标文件，并于2021年11月3日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TJBD-2021-A-188

项目名称：河北工业大学化工学院科研专用设备采购项目

预算金额：897.8万元

最高限价：897.8万元

采购需求：

| 包号 | 是否设置最高限额 | 预算（万元） | 最高限额（万元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 否 | 485.00 | 485.00 | 中央实验台257.2延米，中央试剂架168.8延米等，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |
| 第2包 | 否 | 412.80 | 412.80 | 中央实验台275.3延米，中央试剂架180.6延米等，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |

合同履行期限：自合同签订后30个自然日内（特殊情况以合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对符合该办法规定的小微企业报价给予6%的扣除。

（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予6%的扣除。

（4）根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予6%的扣除。

（5）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日17:00前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不予认定。以上政策不重复享受。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人若为法定代表人投标，须提供法定代表人身份证明书（须加盖投标单位公章）和法定代表人身份证原件；投标人若为投标人代表投标，须提供法定代表人授权书（须加盖投标单位公章并由法定代表人签字或盖章）和投标人代表身份证原件；

（3）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年10月14日至2021年10月20日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层财务室）。

方式：现场现金发售，一经售出，概不退还。

售价：500元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月3日10点00分（北京时间）

地点：河北工业大学（天津市北辰区西平道5340号行政楼B117）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目交纳投标保证金：第1包：玖万柒仟元整，第2包：捌万贰仟元整，投标人最迟应在提交投标文件截止时间前以支票或电汇等非现金方式将投标保证金交至采购代理机构，收到保证金时间以保证金到账时间为准，如出现支票退票、电汇未到账等情况，按投标单位未交纳保证金处理。（汇款信息须标注所投项目编号）

开户银行：兴业银行天津河东支行

账号：441150100100274018

户名：天津滨德招标代理有限公司

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河北工业大学

地址：天津市北辰区西平道5340号

联系方式：霍老师，022-60438371

2.采购代理机构信息

名称：天津滨德招标代理有限公司

地址：天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层

联系方式：022-24213608

采购代理机构电子邮箱：zb2@tjbd666.com

3.项目联系方式

项目联系人：孙老师

电话：022-24213608

2021年10月13日

# 第二部分 招标项目要求

本项目就河北工业大学化工学院科研专用设备采购进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，均可参加投标。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

第1包：中央实验台257.2延米，中央试剂架168.8延米等；

第2包：中央实验台275.3延米，中央试剂架180.6延米等，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。

## 二、技术要求

（一）具体需求详见第二部分项目需求书。

- （二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、规格、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。

- （三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（四）投标人须提供所投产品详细的配置清单。

（五）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

（六）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价以人民币填列。

2、投标人的报价应包括：本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、 货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等及其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为项目完成之后的最终优惠价格。

3、验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人对所投产品提供5年的免费上门保修，提供技术支持。保修期内免费更换零配件，保修期外，提供永久的保障性服务，以保障设备正常使用。任何由投标人选材和制造不当引起的质量问题，投标人负责免费维修。保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则投标人应赔偿相应的损失。设备返厂维修期间提供满足使用要求的备用产品。

2、由生产厂家为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训，培训人数不少于2人，直至相关人员熟练掌握为止。；生产厂家为用户提供产品终身技术服务。

3、在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

4、所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

5、保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

6、所投标的产品应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7、投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

8、提供定期对设备校正的服务；供应商提供的货物必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关强制认证。

9、本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

10、投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责，并且根据采购人选定的样式、颜色、送样产品标准，结合采购人实际使用需求安装施工。

11、中标后签订合同前投标人提供所投台面、五金、电源、龙头等部件针对本项目提供质量保证承诺书，并且承诺供货时可以接受采购人聘请的三方机构进行检验。

（三）交货要求

1、交货期：自合同签订后30个自然日内（特殊情况以合同为准）。

2、交货地点：河北工业大学（天津市北辰区西平道5340号）校内采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3、特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

合同签订后将货物送至甲方指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金

本项目收取投标保证金：第1包：玖万柒仟元整，第2包：捌万贰仟元整。

支付方式：支票或电汇等非现金方式。

- 1、投标保证金在提交投标文件截止时间前交到采购代理机构，过时将不再收取。

注：不接受个人电汇，在电汇时请注明项目编号，及时与天津滨德招标代理有限公司财务联系，否则不予认可，由此带来的损失，由投标单位自行承担。

- 天津滨德招标代理有限公司将在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，中标供应商应在采购合同签订后到天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层财务室）交合同一份，天津滨德招标代理有限公司将在自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

- 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交投标文件截止时间后或投标有效期内撤销投标文件的；

- （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）中标供应商不交纳中标服务费的。

(七)履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（八）其他要求

1、投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2、验收方法及标准：

（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对节能产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对环境标志产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购的评标方法。

5、本项目涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。必要时采购人有权要求中标单位在履约验收环节出具检测报告。

## 四、招投标程序

（一）购买招标文件

投标人应在招标公告发布后到天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层财务室）购买招标文件。

（二）纸质投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须到指定地点递交纸质投标文件。

（三）参加人员及要求

1、投标人须由法定代表人或其授权的投标人代表参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。

2、法定代表人或投标人代表参加开标时，须携带身份证，以备查验，未按时提供的视为无效投标。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

采用“综合评分法”的评标方法。

（一）投标人的资格进行审查，内容如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 投标人若为法定代表人投标 | 提供法定代表人身份证明书（须加盖投标单位公章）和法定代表人身份证原件。 |
|  | 投标人若为投标人代表投标 | 提供法定代表人授权书（须加盖投标单位公章并由法定代表人签字或盖章）和投标人代表身份证原件。 |

注：若供应商在投标文件中不能提供以上资格文件中任意一条按无效投标处理。

（二）评标委员会各成员独立对实质性响应招标文件的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（三）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（四）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（五）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（六）中标候选供应商产生办法：按评审得分由高到低顺序确定中标候选供应商；评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

（七）评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人自2018年5月至今已完成的与本项目内容相类似的成功案例。每提供一项案例1分，最高得5分。按照下述要求提供相关证明文件。 （1）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单； （2）验收报告复印件； （3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料； （4）第（2）、（3）项可提供任意一项。须提供（1）项+（2）项或（1）项+（3）项才被视为有效业绩。 | 5分 |
| 2 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得16分。技术参数有负偏离的，每条扣1分，最低得分为0分。 | 16分 |
| 3 | 投标人认证评价 | 投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001/ISO45001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列/ISO14001系列环境管理体系认证、在有效期内的安全生产许可证、在有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书（若三级资质有效期届满的，按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》执行），提供证书扫描件加盖投标单位公章。具备1项证书得1分，最多5分 | 5分 |
| 4 | 保修期外维修成本 | 保修期外售后维护、维修承诺完善，且维修成本低，得6分； 保修期外售后维护、维修承诺较完善，且维修成本较低，得4分； 保修期外售后维护、维修承诺一般，维修成本较高，得2分； 其他：0分。 | 6分 |
| 5 | 项目实施方案评价 | 投标人所提供的实施方案详实、可操作性强且有针对性，项目实施人员专业性强、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施科学合理，完全满足或优于招标要求，得10分； 投标人所提供的实施方案较详实、有一定可操作性，项目实施人员专业性良好、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施良好，能达到招标要求，得6分； 投标人所提供的项目施工管理方案简单，可操作性不强且缺乏针对性，项目实施人员专业性一般、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施相对简单，方案内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差，得2分； 其他：0分。 | 10分 |
| 6 | 产品整体性能评价 | 投标产品整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用：8分； 投标产品整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：5分； 投标产品整体性能一般，设计理念一般，稳定性一般，安全耐用性一般：2分； 其他：0分。 | 8分 |
| 7 | 培训方案评价 | 技术培训方案内容详实，培训人员资质高且配备人数充足：6分； 服务方案内容较详实，培训人员资质较高且配备人数基本充足：4分： 服务方案内容一般，培训人员资质一般，配备人数不充足：2分： 其他：0分。 | 6分 |
| 8 | 售后服务承诺评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、产品包装、免费保修期时间、质量性能保证、服务响应时间等。 方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：6分； 方案较为详细，针对性、可操作性较强，满足采购需求：4分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，满足采购需求：2分； 其他：0分。 | 6分 |
| 9 | 样品评价 | 根据样品的外观、质量、性能优劣等进行综合比较评分：样品质量优、性能好，外观美观，种类齐全，得8分； 样品质量、性能、外观较好，4分； 质量、性能、外观一较差或一般，得2分； 样品不全或其他不得分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（八）投标文件质量减分

有下列情形之一的，每项减2分，最多减10分

1、投标文件不完整，缺页、页码有误的；

2、投标文件无页码、无目录的；

3、投标文件未装订或装订有误的；

4、投标文件正本文件、副本文件内容不一致的；

5、如果招标文件要求递交样品的，投标人所递交的样品与投标文件表述不符的；

6、投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的；

7、投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的；

8、未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

（九）出现以下任何情形取消投标资格

1、投标文件主要技术条款的指标需技术资料支持，经评标委员会判定为不响应招标文件要求的；

2、不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或投标产品点对点应答均无具体内容的；

3、未按照招标文件要求递交投标保证金的；

4、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

5、投标文件技术条款中做虚假响应或与事实严重不符的；

6、围标或陪标的；

7、扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

8、对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商；

9、加“★”号条款应答为负偏离的；

10、投标文件符合招标文件中规定的无效投标的其他条款。

## 六、其他注意事项

（一）参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费，收费标准如下：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% |
| 100-500万 | 1.1% |
| 500万-1000万 | 0.8% |

服务费按差额定率累进法计算。例如中标金额为720万元，则应缴服务费等于100×1.5%+(500-100)×1.1%+(720-500)×0.8%=7.66万元，其中中标金额以《中标通知书》为准。

(二) 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力，更正公告一经发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请投标人在投标前随时关注河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）。若有更正公告，请投标人将“更正公告回执”下载后加盖公章，送至天津滨德招标代理有限公司。至投标截止时间仍未收到“更正公告回执”的，视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）投标文件编制、组成及密封和标记

1、本项目须提交一正三副纸质投标文件及包含投标文件全部内容（office文档格式）的电子版光盘，分别包含资质文件、技术及商务文件和报价文件。

2、投标文件应包括以下内容（格式参考第五部分附件—投标文件格式）：

（1）报价文件：包括招标文件第五部分附件1、附件2、附件3。
    （2）资格文件：包括招标文件第一部分规定的所有资格文件。
    （3）技术文件：包括招标文件第五部分附件10、11。

（4）承诺文件：包括招标文件第五部分附件8、9、13。
    （5）其他补充文件，投标人认为需加以说明的其它内容。

3、投标文件正副本应分别胶装成册，并在封面注明正、副本。

4、供应商应将投标文件进行包封密封，电子光盘（应注明投标单位名称）夹于投标文件的正本中，在包封上标明“正本”、“副本”字样。

5、供应商应在包封密封的信封上注明投标项目名称、项目编号、包号，并注明“于            正式开标之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

6、供应商应在包封密封的信封上注明投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

（四）其他

1、评标开始以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。

2、供应商应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。评标委员会对供应商提交的“投标产品点对点应答表”响应情况进行审查。

3、某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目的投标资格。

4、投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

## 七、项目需求书

第1包：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲中央实验台 | 257.2延米 | 1.外形及功能指标：L×1500×850（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供耐化学检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供采购人选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内应设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm，调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；不大于4.5Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的中央实验台均要求台面以下排满下柜体，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。 4.实验台五金配件： 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，应具备耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：应采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 4.4中央实验台如一端配水槽，水槽后侧位置需加装挡水板，防止水花四周飞溅，高度100-250mm,材质为陶瓷板，厚度大于8mm，外漏直角需做圆弧处理。 4.5其中10组中央台试剂架位置需要配置双口水嘴、PP小杯槽，平均800mm间距配置一套。 | 工业 |
| 2 | 中央试剂架 | 168.8延米 | 1.按需求配置中央台为双面型，双层结构，规格L×400×900（mm）（长×宽×高）。 ★2.立柱:采用≥2.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，截面尺寸大于等于100×40（mm），表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，高度可调，结构坚固。 3.层板：挂板采用≥2.0mm冷轧钢板机加工而成，与立柱挂装固定，高度可调，底部带试剂架层板托边，层板选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。 4.护栏：两侧与试剂架挂板模具件连接，直径≥12.7mm，采用不锈钢后壁圆管喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 5.电源盒：在试剂架立柱两侧设柱式电源盒，应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。 6.配套插座：220V、10A86型五孔插座，经3C认证插座，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴，每个立柱柱体不少于4个插座（左右各2个）。 | 工业 |
| 3 | 边实验台1 | 38延米 | 1.外形及功能指标：L×750×850（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.4台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供采购人选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm，调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门内多层樘板（柜门内≥2层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4.实验台五金配件: 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 | 工业 |
| 4 | 边实验台2 | 495延米 | 1．外形及功能指标：L×750×2050（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供近三年内耐化学性能检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供采购人选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm， 调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7 隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独活动柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4活动推柜 ★4.1除上述下柜体外，配置活动推柜500台，推柜尺寸指标为：L×500×720（mm）（长×宽×高）。并根据采购人使用需求配置钢制柜、收纳柜、防腐柜、废液柜、安全柜及防火柜。下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门内多层樘板（柜门内≥2层樘板）的带轮单独柜体模块，每个单独柜体模块长度600-1000mm。 4.2实验台活动推柜全柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板。 ★4.3柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 4.4抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 4.5门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 4.6层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 4.7移动脚轮：应采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。 4.8防腐柜、废液柜、安全柜机械双锁配置，完全符合公安机关关于易制爆或易制毒危化品储存要求，根据实际储存要求配PP材质内胆。 5.实验台五金配件: 5.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 5.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 5.3把手：应采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 6.全钢吊柜 6.1按需求配置边台全钢吊柜为单面型；柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。规格L×300×600（mm）（长×宽×高） ★6.2 柜体：主体采用≥1.0㎜冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体静电喷涂，涂层厚度不低于80微米，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6.3门板：双包门板，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 ★6.4层板：结构采用≥1.0㎜冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.5铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 6.6把手：采用≥128×20（mm） su304#不锈钢U型拉手。 ★6.7单面全钢吊柜钢支架：所有全钢吊柜均需配置安装架，材质为≥40×60×2（mm）矩形钢管，一体焊制垂直上升至全钢吊柜顶部高度，并配置平行固定钢梁，使全钢吊柜与其垂直贴合悬挂安装。 ★6.8 全钢吊柜整体性能需满足技术要求：搁板静载承重性能检测：≥90Kg；化学试剂痕迹试验检测：面板在温度23±2℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM可接受的环境中处理24h，用49种试剂进行耐化学性测试，等级3的不大于4个。冲击试验检测：重量1lb直接不小于50mm的球从不低于300mm的高度跌落漆面，应没有因冲击产生的裂纹或龟纹。油漆附着力检测：等级不低于4B。油漆硬度：漆膜应能承受4H铅笔摩托没有穿透到基材且未形成完整的回路。全钢吊柜加载试验检测：搁板和柜项：≥90Kg；每个柜底加载≥90Kg，24h后，柜、柜底或搁板应没有永久破坏。投标文件中提供由第三方检测机构出具检测报告扫描件。 | 工业 |
| 5 | 边实验台3 | 330延米 | 1．外形及功能指标：L×750×2050（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷； ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面应采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，应能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供耐化学检测报告，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供采购人选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3 抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm， 调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4.实验台五金配件: 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 5.边试剂架 5.1按需求配置边台为单面型，单层结构，规格L×250×600mm。 ★5.2立柱:采用≥2.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，截面尺寸大于等于100×40mm，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，高度可调，结构坚固。 5.3层板：挂板采用≥2.0mm冷轧钢板机加工而成，与立柱挂装固定，高度可调，底部带试剂架层板托边，层板选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。 5.4护栏：两侧与试剂架挂板模具件连接，直径≥12.7mm，采用不锈钢后壁圆管喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 5.5柱式电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒，采用≥1.2mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。 ★5.6配套插座：220V、10A86型五孔插座，经3C认证插座，注明品牌，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴。 6.全钢吊柜 6.1按需求配置边台全钢吊柜为单面型；柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。规格L×300×600（mm）（长×宽×高） ★6.2柜体：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6.3门板：双包门板，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 6.4层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调。 6.5铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 6.6把手：应采用≥128×20mm su304#不锈钢U型拉手。 6.7全钢吊柜钢支架：所有全钢吊柜均需配置安装架，“边实验台3”全钢吊柜安装架材质为≥40×100×2mm矩形钢管，由边试剂架立柱一体垂直上升至全钢吊柜顶部高度，并配置平行固定钢梁，使全钢吊柜与其垂直贴合悬挂安装。 ★6.8 全钢吊柜整体性能需满足技术要求： 搁板静载承重性能检测：≥90Kg；化学试剂痕迹试验检测：面板在温度23±2℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM可接受的环境中处理24h，用49种试剂进行耐化学性测试，等级3的不大于4个。 冲击试验检测：重量1lb直接不小于50mm的球从不低于300mm的高度跌落漆面，应没有因冲击产生的裂纹或龟纹。油漆附着力检测：等级不低于4B。油漆硬度：漆膜应能承受4H铅笔摩托没有穿透到基材且未形成完整的回路。全钢吊柜加载试验检测：搁板和柜项：≥90Kg；每个柜底加载≥90Kg，24h后，柜、柜底或搁板应没有永久破坏。投标文件中提供由第三方检测机构出具检测报告扫描件。 | 工业 |
| 6 | 实验台电源 | 1364套 | 1.电源盒： （1）无立柱的选用岛式电源，岛式形状45°倾角便于使用，全钢或PP材质加工而成； （2）有立柱的将电源置于立柱中，每个立柱不少于四个，左右两侧各两个。 2.电源插座：应采用220V86型10A五孔插座及16A三孔插座，带有独立开关，须经3C认证品牌，并在投标文件中注明品牌。 3.电源配线：主回路选取不小于国标4平方铜芯导线，插座线不小于国标2.5平方铜铜芯导线，并在投标文件中注明品牌。含穿线管，衔接至实验台电源插座。 4.安装要求：按照采购方实际需求进行安装，安装于实验台面后部，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴。 5. 电源数量：根据中央台、边实验台数量和采购人实际需求足量配置。 | 工业 |
| 7 | 水盆水嘴 | 154套 | 1.水盆：实验室专用产品，中号盆：550×450×310mm；壁厚6mm高密度PP材质一体成型，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，要求稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。 2.水嘴：要求实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关至少达20万次，静态最大耐压35帕。开关旋钮应为高密度PP/ABS，所选龙头要求龙头阀芯能单独更换配件。投标文件中注明品牌及具体型号。 3.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 8 | 洗眼器 | 85套 | 桌上型单头（投标文件中注明品牌） 1.主体加厚铜质，洗眼喷头应为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成；方便使用。控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，去除去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；外层包裹PE管，防止生锈及渗漏。最大工作压力：不低于600kPa/6Bar。 2.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 9 | 滴水架 | 154套 | 1.依据实际安装需求，应在水槽旁配置，易于组装，高密度PP滴棒，背板PP一体成型。滴水架主板尺寸：450×550mm(±50mm)（长×宽）。底部托盘中间设有排水孔。配备不少于23个滴水棒。 2.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 10 | 紧急喷淋 | 10套 | 实验室专用（投标文件中注明品牌） ★1.应采用304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦，涂层应为高亮度环氧树脂涂层；冲淋器、洗眼器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢或PP材质；洗眼喷头：铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物；附件：壁式支架，不锈钢脚踏。应采用冷轧工艺生产，形状标准不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节装置以适应不同地区水压。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 2.安装要求：按照采购人实际需求位置进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 11 | 桌上型通风柜 | 30延米 | 1.规格尺寸：L×1500×1500（mm）（长×宽×高） 长、宽、高误差点≤1.5mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm； 1000mm以上≤1.5mm；1.5米内部操作空间宽度≥1.41m 2.采用模块化框架结构： 1）顶部含照明、自动门、排风系统 2）中部应为负压操作区域 可选配不同材质的内衬适应不同实验室 3.主框架-前：应采用2.5mm厚一体成型6063合金框架,合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 4.主框架-后：应采用冷轧钢板表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂,经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕喷涂喷。 5.顶部稳流导流板：应用合金做骨架，使用5mm抗倍特，可以接电、接水阀、接气阀。 6.视窗： 1）钢化玻璃，透明度高，安全性高，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜粘合在一起，应具有耐震、防爆的性能。 2）窗框及导槽应采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂, 经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。需配备专用可调导块，使移门耐磨、轻滑。 3）视窗开启高度在20mm≤H≤900mm中的任何位置。视窗上应印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。 4）视窗应带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁。 7.同步带：通风柜升降应采用HMT5同步带。 8.同步带轮：同步轮应为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带轴承，提高寿命和精度。 9.照明：应采用全罩式灯座设计，内置三防LED灯，光度≥750LUX，应隐藏于导流板上方，易维修，具有泄爆功能。 10.伺服面板：应内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀。 ★11.移门坠落功能： 1)“视窗悬吊试验”结果：断开一个悬挂装置时，视窗应停滞在最初位置附近。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 2)“防溅漏试验”结果：飞溅在视窗内表面上的液体从视窗内表面滴下，滴落在视窗底部边缘结构上。没有液体溢出。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 ★12.产品具有低泄露性能: 1).“浓度-内测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 2).“浓度-测试面试验”结果中，面风速0.5m/s,视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 3).“浓度-测试面试验”结果中，面风速0.5m/s,视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 4).“浓度-外测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 5).“浓度-干扰试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 ★13.功能要求： 1).“视窗限位和报警试验”结果：装有一个限位装置，放置视窗开启超过视窗上标记的最大操作位置450mm。视窗开启位置回到450mm以下时，限位装置自动复位。一旦视窗开启位置超过450mm，声光报警开始工作。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 2).“压力损失”结果：通风柜达到额定的面风速0.5m/s时，其整理压力损失应低于70pa，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 通风柜达到额定的面风速0.3m/s时，其整理压力损失应低于35pa，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 3).“移门拉力”结果：通风柜移门抬起和拉下时，最大力不超过30N，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 4)."气体指示器”结果中，视窗开口500mm,在风量不足0.5m/s时,风量监视器应提供红色指示报警。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 5).“视窗限位”结果中，视窗开口超过500mm时,应进行人为确定开锁，返回500mm时，应该自动解锁，且超过500mm高度时需进行声光报警。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 | 工业 |
| 12 | 钢制货架 | 20台 | 1.规格： ★1.1尺寸（长×宽×高）：1200mm×500mm×2000（mm） 1.2外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有挂卡缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm； 1.3外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 2.标准货架，立柱、横梁、拉带均采用≥1.2mm冷轧钢板折制，直角连接采用横梁卡扣与立柱蝴蝶孔挂卡方式； 3.层板应采用≥1.2mm冷轧钢板折制，背部加强筋，单层承重≥200kg，配4层可调层板； 4.根据采购人需求，部分货架需要增配PP材质层板。 | 工业 |

★样品要求：投标人应在开标现场提供与招标文件要求相符合的样品，与投标文件一同递交。须在提交样品时一并提交样品清单一份（内容包括投标人名称、项目名称、项目编号、样品名称及数量），并在每件样品上注明投标人名称及项目编号。中标供应商提供的样品将被采购人封存留样，作为交货时质量检验的依据，封存期至最终验收合格后1个月。采购人在验收时，将严格按封存样品的质量标准对中标供应商的货物进行质量验收。凡与封存样品品牌、规格、质量不同的，均按质量不合格处理。

提交样品种类及数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷台面样块 | 不少于5块 | 平板台面210mm×200mm×20mm-250mm×200mm×20mm 碟型台面210mm×200mm×20mm-250mm×200mm×20mm | 样块坯体要求一体实芯黑色坯体；样块釉面颜色不少于5种；5种颜色样块中，必须含有1块带一体釉面烧制工艺的防滑凹槽，凹槽表面釉面与其他操作面釉面一体成型非后期破坏釉面开槽，釉面光滑；5种颜色样块中，必须含有1块带一体烧制成型阻水边的碟型样块；样块品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 2 | 铰链 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 3 | 滑轨 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 4 | 地脚 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 5 | 插座 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |

第2包：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲中央实验台 | 275.3延米 | 1.外形及功能指标：L×1500×850mm（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台应采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面应采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供耐化学检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供客户选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm， 调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；不大于4.5Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的中央实验台均要求台面以下排满下柜体，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮应采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。 4.实验台五金配件： 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 4.4中央实验台如一端配水槽，水槽后侧位置需加装挡水板，防止水花四周飞溅，高度100-250mm,材质为有机玻璃或陶瓷板，厚度大于8mm，外漏直角需做圆弧处理。 4.5其中10组中央台需要配置单口水嘴、PP小杯槽，平均1000mm间距配置一套。 | 工业 |
| 2 | 中央试剂架 | 180.6延米 | 1.按需求配置中央台为双面型，双层结构，规格：L×400×900mm（长×宽×高）。 ★2.立柱:采用≥2.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，截面尺寸大于等于100×40mm，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，高度可调，结构坚固。 3.层板：挂板采用≥2.0mm冷轧钢板机加工而成，与立柱挂装固定，高度可调，底部带试剂架层板托边，层板选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。 4.护栏：两侧与试剂架挂板模具件连接，直径≥12.7mm，采用不锈钢后壁圆管喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 5.电源盒：在试剂架立柱两侧设柱式电源盒，采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。 ★6.配套插座：220V、10A86型五孔插座，经3C认证插座，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 3 | 边实验台1 | 38.65延米 | 1.外形及功能指标：L×750×850（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm; 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台应采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：提供耐化学检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供客户选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm，调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独活动柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4.实验台五金配件： 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：应采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 | 工业 |
| 4 | 边实验台2 | 310.8延米 | 1．外形及功能指标：L×750×2050（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷。 ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台应采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供近三年内耐化学性能检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供客户选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板，经24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到10级。投标文件中提供由第三方检测机构出具的乙酸盐雾试验检测报告扫描件。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3抽屉：主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm，调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7 隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度600-1000mm，移动脚轮采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4.实验台五金配件： 4.1滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 5.全钢吊柜 5.1按需求配置边台全钢吊柜为单面型；柜体应为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。规格L×300×600（mm）（长×宽×高） ★5.2 柜体：主体采用≥1.0㎜冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体静电喷涂，涂层厚度不低于80微米，最后经高温烘烤制作而成，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 5.3门板：双包门板，材质与柜体同等，内侧应设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 ★5.4层板：结构采用≥1.0㎜冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂，涂层厚度为80微米，最后经高温烘烤制作而成，边缘光滑，不伤手。箱体内设有托架，位置任意可调。 5.5铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命5万次以上。 5.6把手：采用≥128×20mm su304#不锈钢U型拉手。 ★5.7单面全钢吊柜钢支架：所有全钢吊柜均需配置安装架，材质为≥40×60×2mm矩形钢管，一体焊制垂直上升至全钢吊柜顶部高度，并配置平行固定钢梁，使全钢吊柜与其垂直贴合悬挂安装。 ★5.8 全钢吊柜整体性能需满足技术要求：搁板静载承重性能检测：≥90Kg；化学试剂痕迹试验检测：面板在温度23±2℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM可接受的环境中处理24h，用49种试剂进行耐化学性测试，等级3的不大于4个。 冲击试验检测：重量1lb直接不小于50mm的球从不低于300mm的高度跌落漆面，应没有因冲击产生的裂纹或龟纹。油漆附着力检测：等级不低于4B。油漆硬度：漆膜应能承受4H铅笔摩托没有穿透到基材且未形成完整的回路。全钢吊柜加载试验检测：搁板和柜项：≥90Kg；每个柜底加载≥90Kg，24h后，柜、柜底或搁板应没有永久破坏。投标文件中提供由第三方检测机构出具检测报告扫描件。 | 工业 |
| 5 | 边实验台3 | 207.2延米 | 1．外形及功能指标：L×750×2050（mm）（长×宽×高） 1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果符合标准要求；所有分缝要求≤2.0mm；底脚平稳性≤0.5mm；抽屉下垂度≤1mm,摆动度≤4mm； 1.2外观要求：金属件焊接表面波纹应均匀，高低之差应不大于1mm；无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件应无脱层、裂缝现象；喷涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；无漏喷、锈蚀等缺陷； ★1.3边实验台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次，无变形损坏。垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次，无变形损坏。持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h，无变形损坏。独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm，无变形损坏，无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：有抽屉≥750N，无变形损坏，无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。垂直冲击试验：跌落高度：≥150mm，≥10次，无损坏变形。投标文件中提供检测报告扫描件。 2.实验台陶瓷台面（投标文件中注明台面品牌）： ★2.1实验台采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专业平板陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型（一次烧制非后期加工），水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面；一体釉面防滑沥水槽是陶瓷台面表面具有的7条凹槽，凹槽深度和宽度从台面边缘向台面中间水槽开孔位置逐渐加深加宽，沥水凹槽位置的釉面和无沥水凹槽位置的釉面一致。 ★2.2 为确保使用过程和后续维护的便捷性以及人员安全，实验台的安全性能、工艺性能这两方面性能需满足以下要求，投标文件中提供满足沥水槽工艺及功能、坯体和烧制釉面工艺功能要求的相关检测报告扫描件。 （1）安全性能要求：水槽台台面应采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽（沥水槽工艺非后期破坏釉面、非人工开槽）且四周带一体烧制陶瓷阻水边，能够有效防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动对实验人员造成的安全风险。 （2）工艺性要求：陶瓷台面应采用耐污染黑色坯体，坯体与表面专业耐腐蚀釉面经高温烧制而成，釉面与黑色坯体结合后不脱落、无脱层，满足“一体实芯黑色坯体和一体烧制釉面”工艺。 2.3化学性能稳定性要求：投标文件中提供耐化学检测报告扫描件，要求对49种化学试剂进行检测（含硫酸、硝酸、盐酸等强酸强碱），测试结果符合：至少48种化学试剂检测结果为0级（表面无可见变化）。 2.4产品质量要求：为确保产品供货质量，供货时须提供可追溯产品质量溯源的二维码和质量报告，以此证明每个批次产品的质量。 ★2.5台面颜色：为确保后续实验室整体装修风格匹配，投标时须同时提供不少于5种不同颜色陶瓷台面样块供客户选择，样品的坯体须为一体实芯黑色坯体且所提供样块须与台面材质及性能要求一致。 3.实验台下柜体： ★3.1下柜体应采用钢板主材、辅材裸板厚度均不低于1.0mm，主体框架采用不低于1.0mm镀锌钢板。 ★3.2下柜体表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，钢制实验室家具金属件喷涂检测结果符合HJ2547-2016标准：1）其中硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷重金属物检测结果为未检出；2）钡检测结果≤10；3）邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验室家具金属件喷涂检测报告扫描件。 3.3 抽屉：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体，表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.4门板：主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，采用双包工艺，内板夹层装置加强筋并填充阻燃纸蜂窝，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 3.5层板：主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成,底面承重加强筋。其余材质同柜体。箱体内设有垂直调整孔位，配隔板销，位置任意可调。 3.6调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，丝杆直径不小于 12mm， 调整幅度大于 30mm，隐蔽安装，内部设置调整孔位。 3.7隐蔽支撑：标准落地柜体后部设置隐蔽支撑架，密度小于1000mm，单体承重300kg以上，自带调整脚，不影响水、电、气路正常架设通路。 ★3.8柜体力学性能要求：落地式底柜柜体加载试验荷重性能检测：≥900公斤；落地式底柜柜体集中加载试验荷重性能检测：≥90公斤；门铰链承重性能检测：≥90公斤；柜门抗冲击240inch-ib；柜门循环开关≥10万次；抽屉静载承重性能检测：≥68kg；柜门拉手承重性能检测：≥22kg；4.535Kg物体600mm高空跌落到抽屉底部：抽屉底部应无损坏；抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg,抽屉开关至少达5万次；底柜搁板荷重性能检测：≥90公斤。投标文件中提供由第三方检测机构出具的全钢实验台检测报告扫描件。 ★3.9本次采购涉及的边实验台要求台面以下的下柜体长度不少于实验台总长度的75%，下柜体均为上抽屉下柜门（柜门内≥1层樘板）或全柜门多层樘板（柜门内2-3层樘板）的带轮单独柜体模块组合而成，每个单独柜体模块长度为600-1000mm，移动脚轮应采用高强度环保尼龙材质静音耐磨滑轮，承重万向转向，带刹车。每个空位均配置前后平行支撑及可徒手拆卸的遮饰板，单独空位长度≤750mm。 4.实验台五金配件: 4.1滑轨：应采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉至少达5万次以上。 4.2铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 4.3把手：应采用su304#不锈钢U型拉手孔距≥128mm。 5.边试剂架 5.1按需求配置边台为单面型，单层结构，规格L×250×600mm。 ★5.2立柱:采用≥2.0mm冷轧钢板折弯焊接而成，截面尺寸大于等于100×40mm，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，高度可调，结构坚固。 5.3层板：挂板采用≥2.0mm冷轧钢板机加工而成，与立柱挂装固定，高度可调，底部带试剂架层板托边，层板选用≥10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。 5.4护栏：两侧与试剂架挂板模具件连接，直径≥12.7mm，采用不锈钢后壁圆管喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 5.5柱式电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒，采用≥1.2mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。 ★5.6配套插座：220V、10A86型五孔插座，经3C认证插座，注明品牌，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴。 6.全钢吊柜 6.1按需求配置边台全钢吊柜为单面型；柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。规格L×300×600（mm）（长×宽×高） ★6.2柜体：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 6.3门板：双包门板，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 6.4层板：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调。 6.5铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 6.6把手：采用≥128×20mm su304#不锈钢U型拉手。 6.7全钢吊柜钢支架：所有全钢吊柜均需配置安装架，“边实验台3”全钢吊柜安装架材质应为≥40×100×2mm矩形钢管，由边试剂架立柱一体垂直上升至全钢吊柜顶部高度，并配置平行固定钢梁，使全钢吊柜与其垂直贴合悬挂安装。 ★6.8 全钢吊柜整体性能需满足技术要求： 搁板静载承重性能检测：≥90Kg；化学试剂痕迹试验检测：面板在温度23±2℃和相对湿度50±5%的环境中或当前ASTM可接受的环境中处理24h，用49种试剂进行耐化学性测试，等级3的不大于4个。冲击试验检测：重量1lb直接不小于50mm的球从不低于300mm的高度跌落漆面，应没有因冲击产生的裂纹或龟纹。油漆附着力检测：等级不低于4B。油漆硬度：漆膜应能承受4H铅笔摩托没有穿透到基材且未形成完整的回路。全钢吊柜加载试验检测：搁板和柜项：≥90Kg；每个柜底加载≥90Kg，24h后，柜、柜底或搁板应没有永久破坏。投标文件中提供由第三方检测机构出具检测报告扫描件。 | 工业 |
| 6 | 实验台电源 | 1205套 | 1.电源盒： （1）无立柱的选用岛式电源，岛式形状45°倾角便于使用，全钢或PP材质加工而成； （2）有立柱的将电源置于立柱中，每个立柱不少于四个，左右两侧各两个。 2.电源插座：采用220V86型10A五孔插座及16A三孔插座，带独立开关，须经3C认证品牌，并在投标文件中注明品牌。 ★3.电源配线：主回路选取不小于国标4平方铜芯导线，插座线不小于国标2.5平方铜铜芯导线，并注明品牌。含穿线管，衔接至实验台电源插座。 ★4.安装要求：按照采购方实际需求进行安装，安装于实验台面后部，并于台面以下隐蔽架设电源线，串连主回路后与预留配电箱对应开关位接驳，保证设计供电要求，并列入后期维保范畴。 5. 电源数量：根据中央台、边实验台数量和采购人实际需求足量配置。 | 工业 |
| 7 | 水盆水嘴 | 169套 | ★1.水盆：实验室专用产品，中号盆：550×450×310mm；壁厚6mm高密度PP材质一体成型，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 2.水嘴：实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关至少达20万次，静态最大耐压35帕。开关旋钮为高密度PP/ABS。所选龙头要求龙头阀芯能单独更换配件。投标文件中注明品牌及具体型号。 ★3.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 8 | 洗眼器 | 93套 | 桌上型单头（投标文件中注明品牌） 1.主体加厚铜质，洗眼喷头为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成；方便使用。控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。供水软管：1.5米，软性PVC管，外覆不锈钢网，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质；外层包裹PE管，防止生锈及渗漏。最大工作压力：不低于600kPa/6Bar。 2.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 9 | 滴水架 | 169套 | 1.依据实际安装需求，在水槽旁配置，易于组装，高密度PP滴棒，背板PP一体成型。滴水架主板尺寸：450×550mm长×宽(±50mm)。底部托盘中间设有排水孔。配备不少于23个滴水棒。 2.安装要求：按照采购人实际需求进行安装，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 10 | 紧急喷淋 | 2套 | 实验室专用（投标文件中注明品牌） 1.应采用304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦，涂层为高亮度环氧树脂涂层；冲淋器、洗眼器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢或PP材质；洗眼喷头：铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物；附件：壁式支架，不锈钢脚踏。采用冷轧工艺生产，形状标准不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节装置以适应不同地区水压。投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 ★2.安装要求：按照采购人实际需求位置进行安装，并与预留给排水端口完成衔接，保证使用效果，并列入后期维保范畴。 | 工业 |
| 11 | 超净工作台 | 5台 | ★1.气流方式：垂直层流；洁净等级：应符合ISO14644.1的5级标准，100级洁净要求。 ★2.外形尺寸（mm）：宽度≥1500；内部尺寸（mm）：≥1150；满足1-2人操作； 3.过滤器：应采用超薄型无隔板HEPA过滤器。 4.过滤效率：应具备AAF防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）99.99%@0.5µm； 5.前挡风玻璃应为防紫外线钢化玻璃； 6.柜体结构：要求全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。应采用冷轧钢板喷塑工艺。 7.应使用无臭氧紫外线灯管； 8.工作台前应配备弹簧式上下玻璃门或重力平衡式滑动前窗，当出现故障时不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。 9.要求支架由金属组成，表面静电喷涂。 10.应采用LED液晶面板控制。 ★11.平均风速：0.3-0.6m/s（三档可调）。 | 工业 |
| 12 | 药品柜 | 230台 | 1.全钢结构190台 ★1.1）.规格：900×450×1800mm（长×宽×高），柜体主体应采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部应加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 1.2）门板应采用四开门形式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，夹层内具消音材料；上下柜均为钢制门板；上下柜均配备双锁。 1.3）层板：上柜配置2只层板，下柜配置2只层板；层板需要为可移动式，每层层板承重≥50kg。 1.4）铰链：应采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命至少达5万次以上。 1.5）调整脚：要求钢制调整脚底部注塑。 1.6）把手：应采用≥128×20mm不锈钢U型拉手。 2.PP结构40台 ★2.1）规格：900×450×1800 mm（长×宽×高），柜体采用瓷白色≥8mm厚PP（聚丙烯）板材，同色焊条无缝式焊接处理。 2.2)柜门采用同质≥15mm厚PP（聚丙烯）板制作，上部带PVC透明视窗，上下柜均配备双锁。 2.3)层板：上柜配置2只活动层板，下柜配置1只活动层板，上柜底板和下柜底板为固定式底板，材质为PP材质； 2.4）配备一次PP（聚丙烯）门把手及门铰链，螺丝采用不锈钢304材质。 | 工业 |
| 13 | 气瓶柜 | 55台 | 1. 规格：900×450×1800mm（长×宽×高） ★2.壳体全部应采用≥1.0mm 冷轧钢板，柜体底座应采用 2.0mm 冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 ★3.应采用通体对开门，门板为双层结构，夹层内具消音材料；两门上部设圆形玻璃视窗，内嵌≥ 5mm 厚钢化玻璃，两门下部设有进风孔。 4.柜顶部中间应具备φ110mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min，控制开关设置柜体正面的右上角。 ★5.铰链/锁具：要求钢琴式铰链，确保门能开180度；应采用美式三联动机械锁具，配备双锁。 ★6.应配备易燃气体泄漏感应报警装置，气体泄漏的时间自动打开风机并蜂鸣报警。 7.柜体内部应设置2个标准气瓶固定装置，柜体底部配备气瓶缓冲坡。 | 工业 |
| 14 | 通风柜远程控制模块 | 243套 | 1. 规格：≤80mm×200mm ★2.功能要求：应通过介入式装配到现有通风柜控制面板，通过升级控制系统，达到远程控制通风柜风机、照明、风阀等设备功能的开启、关闭； 3.延展功能：应通过系统升级，使设备于局域网络内达到可识别可控制，支持后期万物互联； 4.模块实物状态：应可通过技术手段介入到原有通风柜控制系统，也可结合在新的控制面板内对原控制端进行更换，但均不能影响原使用功能及效果； ★5.远程控制：要求通过模块对通风柜控制端升级，使得每台通风柜至少可在4台远端联网设备上控制，且每台远端联网设备均可控制自身局域网络范围内的所有编号通风柜。 ★6.所投产品必须符合GB4706.1-2005质量标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 | 工业 |
| 15 | 气体泄漏远程报警模块 | 135套 | 1.规格：≤80mm×200mm ★2.功能要求：应通过介入式装配到现有气瓶间或气瓶柜控制位，通过升级控制系统，达到远程获取储存气体泄漏信息及泄漏点位； 3.延展功能：应通过系统升级，使设备于局域网络内达到可识别可报警，支持后期万物互联； 4.模块实物状态：应可通过技术手段介入到原有气瓶间或气瓶柜控制系统，也可结合在新的控制面板内对原控制端进行更换，但均不能影响原使用功能及效果； ★5.远程控制：要求通过模块对气瓶存储控制端升级，使得每个使用端点位至少可在4台远端联网设备上显示、报警，且每台远端联网设备均可获得报警端准确位置及设备编号。 ★6.所投产品必须符合GB4706.1-2005质量标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件。 | 工业 |

★样品要求：投标人应在开标现场提供与招标文件要求相符合的样品，与投标文件一同递交。须在提交样品时一并提交样品清单一份（内容包括投标人名称、项目名称、项目编号、样品名称及数量），并在每件样品上注明投标人名称及项目编号。中标供应商提供的样品将被采购人封存留样，作为交货时质量检验的依据，封存期至最终验收合格后1个月。采购人在验收时，将严格按封存样品的质量标准对中标供应商的货物进行质量验收。凡与封存样品品牌、规格、质量不同的，均按质量不合格处理。

提交样品种类及数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷台面样块 | 不少于5块 | 平板台面210mm×200mm×20mm-250mm×200mm×20mm 碟型台面210mm×200mm×20mm-250mm×200mm×20mm | 样块坯体要求一体实芯黑色坯体；样块釉面颜色不少于5种；5种颜色样块中，必须含有1块带一体釉面烧制工艺的防滑凹槽，凹槽表面釉面与其他操作面釉面一体成型非后期破坏釉面开槽，釉面光滑；5种颜色样块中，必须含有1块带一体烧制成型阻水边的碟型样块；样块品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 2 | 铰链 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 3 | 滑轨 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 4 | 地脚 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |
| 5 | 插座 | 1个 | 参照技术要求 | 样品品牌及质量用于后期验收参照标准。 |

- 说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本项目招标文件第二部分五、评标方法及中标候选供应商的产生办法中第（五）款执行。

# 第三部分 投标须知

## A  说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标文件中所述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的招标人。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “招标文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4 “投标文件”系指投标人向采购代理机构提交的投标文件。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次公开招标的最终解释权归为采购代理机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4.3 关于联合体参与投标

《投标邀请函》接受联合体参与投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。业绩等有关内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方认定；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的内容按主体方认定。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小型、微型企业作为联合体一方参与采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联供应商

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及法人企业授权书，营业执照副本复印件及法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。投标人应按照《中小企业划型标准规定》确定企业类型。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。残疾人福利性单位投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.8 符合《投标邀请函》中关于投标人实质性资格要求及实质性资信要求的规定。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《招标项目要求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括公开招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，招标采购单位均将通过“河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。询问可以采取电话、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标采购单位将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人和天津滨德招标代理有限公司提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3 质疑书按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的要求和格式提出，应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报河北省财政局政府采购处依法处理。

7.5 招标采购单位将于受理供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标采购单位将在原公开招标公告发布媒体上发布更正公告。

8. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加公开招标有关的全部费用。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目要求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目要求》中规定的内容为准。

## B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件包括投标人资格条件、投标邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、招投标程序、评标方法、评标标准、价格构成或者报价要求、投标文件编制要求、投标文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）附件——投标文件格式；

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）。

10.2 招标文件以中文编印。

10.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.4 《招标项目要求》中实质性条款（商务要求和加注“★”号）的应答不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.5 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.6 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，招标采购单位可能对招标文件进行补充或修改，招标采购单位将会通过“河北省政府采购网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“河北省政府采购网”发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分，对投标人有约束力，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 招标采购单位召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.2 招标采购单位组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.3 招标采购单位在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“河北省政府采购网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

## C  投标文件的编写

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其竞争可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目要求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。招标采购单位核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 招投标语言及计量单位

14.1 投标文件及投标人和招标采购单位就招投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。其余未提供格式的内容由投标人自行设计编写。

15.2 投标文件必须采用国际标准A4纸型打印，书式装订，装订牢固，不易散开，不掉页。按招标文件规定的顺序装订成册、编制目录并标明页码，以便评标。由于不按要求编制或编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自负。

15.3 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.4 投标文件应分包制作并编制页码，且与投标文件目录相对应。

15.5 每包须提交投标文件，分别包括一份正本投标文件、三份副本投标文件，同时随投标文件正本提供包含投标文件全部内容（office文档格式）的电子版光盘一份。

15.6 投标文件应按照第二部分招标项目要求编制、组成及密封和标记。

16. 投标报价

16.1 报价书、报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标文件中的投标报价应填写为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

16.3 供应商应按招标文件附表填写所提供货物的单价和总价。除特殊要求外，供应商对同一种货物只允许有一个报价；招标采购单位不接受有任何选择性的报价。

16.4 供应商所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数。

17. 供应商资格证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行；

（2）投标人对有能力履行响应文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（3）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料。

18. 投标符合招标文件规定的证明文件

18.1 供应商须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物名称、规格及主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《投标产品点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《投标产品 点对点应答表》中对招标文件要求逐条做出应答，其中“项目需求书要求”的投标应答必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，供应商应在开标之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，应当以支票或电汇等非现金形式提交。

19.3 供应商如以空头支票支付投标保证金的，供应商将承担相应的法律责任。

19.4 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

19.5 未中标供应商的投标保证金，供应商可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由供应商自行承担有关损失。

19.6 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 供应商的投标文件应按给定的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 供应商按照招标文件的要求准备投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。

21.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标单位的法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。

## D  投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

22.1 投标人应将投标文件的正本、副本分别版式胶装装订成册，并进行包封密封，电子光盘（应注明投标单位名称）夹于投标文件的正本中，在包封上标明“正本、副本”字样。

22.2 投标人应在密封的信封上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封的信封上注明“于              正式开标之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章。

22.3 投标人应在密封的信封上注明投标人名称、投标人地址、邮编、联系电话、投标人代表、法定代表人等内容。

22.4 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按22.1-22.3中的规定进行密封和标记后，按照规定的时间和地址递交。

22.5 投标文件未按招标文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，采购代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

22.6 电报、电话、传真及其它形式的投标概不接受。

22.7 每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经响应，无论响应结果如何，其投标文件恕不退还。

23. 提交投标文件的截止时间。

23.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于投标邀请函中规定的截止时间。

23.2 招标采购单位可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24. 迟交的投标文件

按本须知第23条的规定采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

25. 投标文件的修改和撤回

25.1 投标截止时间之前，投标人可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

25.2 投标人的修改或撤回的书面通知应按本须知第21条和第22条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

## E  开标程序及评标方法

26. 投标文件的开启和资格审查

26.1 招标采购单位在投标邀请函规定的时间和地点举行开标仪式，投标人须由法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式，随时准备对评委的询问予以解答。

26.2 开标仪式上，招标采购单位将组织投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后当众拆封，宣布投标人名称、投标价格。投标人不足3家的，不得开标。

26.3 按规定，同意撤回的投标文件将不予开封并原封退回。

26.4 招标采购单位按规定做开标记录，存档备查。

26.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足三家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询问、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询问。开标期间，投标人代表必须在场准备接受询问，对提出的问题进行澄清，并作出书面答复。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标过程，向招标采购单位提出经所有评标委员会成员签字的书面评标委员会意见。

27.5 对投标文件的审查和响应性的确定：

27.5.1 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.5.2 澄清有关问题。评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.5.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，采用综合评分法进行综合评分。

27.5.4 评标委员会推荐中标候选供应商名单。

27.5.5 编写评标报告。评标委员会根据评标委员会全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写报告。

- 评标过程

28.1 开标后，直到授予中标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应以及评标的有关资料以及响应建议等，采购代理机构和评标委员会均不得向投标人或其它无关的人员透露。

28.2 投标人在开标过程中，如试图向采购代理机构和评标委员会施加任何影响，都将会导致其响应可能被拒绝。

28.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

28.4 未实质响应招标文件要求的投标文件，将被予以拒绝。投标人不得通过修改或撤回不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）若招标文件要求提供投标保证金的，投标人未提供或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质响应招标文件要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权的投标人代表的签字，或未按招标文件的要求盖章的；

（4）投标有效期短于招标文件要求的；

（5）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（6）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件或投标内容不符合相关强制性规定的；

（7）报价超出采购预算或最高限价，或经评标委员会认定报价低于成本的；

（8）围标或陪标的；

（9）扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（10）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（11）除《招标项目要求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

（12）除《招标项目要求》中说明并允许外，招标文件中要求的每一项产品（服务）不是唯一产品（服务）投标的或投标文件与招标文件要求的每一项产品（服务）的采购数量不一致的；

（13）其他法定投标无效的情形。

28.5 评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件的报价文件进行审核，如有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

- 招标文件是评标的依据，评标工作严格按照招标文件的要求和条件进行。

- （2）执行“公开、公平、公正、诚信”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益。

（3）对所有投标人的投标评标，都采用相同的程序和标准。

（4）评标按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标人的投标价格、服务期限、业绩、以及配备的人员等因素。

29.2 评标方法

采用下列评标方法：

（1）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

（2）评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （货物由小微企业制造） | 对小微企业报价扣除6% | 评标价＝总投标报价×(1-6%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小微企业报价扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：1. 上述评标价仅用于计算价格评审，中标金额以实际最终报价为准。

2. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指所投产品的所有制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（3）评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商，并编写评标报告。

30. 保密及其他注意事项

30.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

30.2 在开标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

30.3 为保证评标的公正性，在开标过程中，评标委员会成员不得与投标人代表私下交换意见。在招标工作结束后，凡与招标情况有接触的任何人不得也不应将招标情况扩散出评标委员会成员之外。

## F  授予合同

- 31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 中标通知

中标公告发布同时，招标采购单位向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33. 签订合同

33.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

34. 履约保证金

34.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

34.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

35. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

36. 合同分包

36.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

36.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

37. 纠纷解决

如合同出现纠纷，供、需双方协商不成由合同签订地人民法院诉讼解决。

# 第四部分 合同一般条款

河北工业大学化工学院科研专用设备采购合同

招标文件编号：TJBD-2021-A-188

合同编号：HEBUT-      -

签约地点：河北工业大学

甲方（采购人）：河北工业大学

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照   天津滨德招标代理有限公司（招标编号：TJBD-2021-A-188）的招标结果协商签订本合同。

第一条：乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置及技术指标详见附件一技术协议（填写详细内容，并写出其安装条件及验收指标）。

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与技术协议中规定的技术要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第五条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第六条  交货

1、乙方应在本合同生效后   天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：

收货人联系方式：

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 安装调试、培训和验收

1、乙方应在货物送达前把需甲方准备的货物安装条件发给甲方，甲方应在双方约定安装日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好，乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后的 5 个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 24  小时；非工作期间为 24 小时。

5、若货物故障在检修 72 工作小时后仍无法排除，乙方应在 72 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同签订后将货物送至甲方指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）；

供应商开户银行：

帐号：

第十条　违约责任

1、 乙方逾期交付货物的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期    天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的     向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条：不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内   个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，代理机构执 1 份具同等法律效力。

甲方：   （盖章）                乙方：    （盖章）

单位地址：                       单位地址：

委托代理人：                     授权代表：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

# 第五部分 附件—投标文件格式

投 标 文 件

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

或投标人代表：（签字或盖章）

投标日期：   年   月  日

投标文件总目录

（需投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津滨德招标代理有限公司：

根据贵方为               项目的投标邀请（项目编号：         ），签字代表             （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份。

1.报价文件

2.资格文件

3.技术文件

4.承诺文件

5.其他补充文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

- 第一包，￥      元（人民币），大写            。

- 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购人要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受招标采购单位依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“河北省政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字：

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件4供应商实质性资格明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件5

法定代表人授权书

我____________（姓名）系______________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标人代表以我方的名义参加______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标人代表无转委托权，特此委托。

单位公章：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 投标人代表身份证正面 | 投标人代表身份证背面 |
| --- | --- |

附件6

法定代表人身份证明书

兹证明，__________（先生/女士）（身份证号码：                、联系电话：             ）在我公司任___________职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目（项目编号：             ）的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

单位公章：

年    月    日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

- 附件7

无重大违法记录声明

- 我公司                       承诺:

- 我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

- 日期：     年    月    日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加河北工业大学的河北工业大学化工学院科研专用设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.若所投产品有大型企业制造的货物，则无需填写以上内容；若无大型企业制造的货物，则继续逐项填写以上内容。

2.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称逐项进行填写（如：项目需求书中有10项产品，则该声明函需要填写10项产品的制造商情况）；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

附件9（若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10

投标产品点对点应答表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标应答 | 偏离说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| （五）投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| （六）投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （七）履约保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （八）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目需求书要求（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件12

主要相关项目业绩一览表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 项目实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商所列业绩应按第二部分的要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件13

售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 2 | 保修期后 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

附件14投标人认为需要提供的其他材料

质保期满后主要零配件价格及优惠率明细表

| 序号 | 主要零配件名称 | 原价（人民币元） | 优惠率（折扣率） |
| --- | --- | --- | --- |